## Sheet1
ID | 项目 | 子项目 | 步骤 | 结果 | 结论 | 备注
1 | Source Range | V Source Range检索 | 1. :SOUR:VOLT:RANG n, n从-220到220，以0.1为步进 2. :SOUR:VOLT:RANG? | ... -0.1~0.21 0~0.21 0.1~0.21 0.2~0.21 0.3~2.1 … 2.1~2.1 2.2~21 … 21~21 22~210 … | 0~0.21 0.21~2.1 2.1~21 21~210 四档 -n等价于n
2 |  | I Source Range检索 | 1. :SOUR:CURR:RANG n 2. :SOUR:CURR:RANG? | Set -0.1 Get 0.105 Set 0 Get 1.05E-06 Set 1E-08 Get 1.05E-06 Set 1E-07 Get 1.05E-06 Set 1E-06 Get 1.05E-06 Set 1E-05 Get 1.05E-05 Set 0.0001 Get 0.000105 Set 0.001 Get 0.00105 Set 0.01 Get 0.0105 Set 0.1 Get 0.105 Set 1 Get 1.05 Set 2 Get 1.05 | 7档 -n等价于n
3 |  | V Source Exceed Range | 1. :SOUR:VOLT:RANG 2.1 2. :SOUR:VOLT:LEV 3 3. SOUR:VOLT? 4.SOUR:VOLT:LEV 2 5. SOUR:VOLT? 6. :SOUR:VOLT:LEV 3 7. SOUR:VOLT? | Set 3 Get 0.000000E+00 Set 2 Get 2.000000E+00 Set 3 Get 2.000000E+00 | 超范围就不变
4 |  | I Source Exceed Range | 1. :SOUR:CURR:RANG 0.00105 2. :SOUR:CURR:LEV 1 3. SOUR:CURR? 4.SOUR:CURR:LEV 0.001 5. SOUR:CURR? 6. :SOUR:CURR:LEV 1 7. SOUR:CURR? | Set 1 Get 0.000000E+00 Set 0.001 Get 1.000000E-03 Set 1 Get 1.000000E-03 | 超范围就不变
5 | V Source Protection | V Source Protection检索 | 1. :SOUR:VOLT:PROT n, n从-220到220，以1为步进 2. :SOUR:VOLT:PROT? | Set 0~39 Get 20 Set 40~59 Get 40 Set 60~79 Get 60 Set 80~99 Get 80 Set 100~119 Get 100 Set 120~159 Get 120 Set 160 Get 160 Set 161~220 Get 210 | 8档 -n等价于n | 与UG描述不同
6 |  | V Source Exceed Protection | 1. :SOUR:VOLT:PROT 20 2. :SOUR:VOLT:LEV 40 3. SOUR:VOLT? 4.SOUR:VOLT:LEV 2 5. SOUR:VOLT? 6. :SOUR:VOLT:LEV 40 7. SOUR:VOLT? 8.SOUR:VOLT:LEV 2 9. SOUR:VOLT? | 所设即所得 |  | 是限制了输出电压，而非设定电压
7 | Sense Range | V Sense Range检索 | 1. :SENS:VOLT:RANG n, n从-220到220，以0.1为步进 2. :SENS:VOLT:RANG? | 同Case1 | 同Case1 | 范围值受保护值影响，
8 |  | I Sense Range检索 | 1. :SENS:CURR:RANG n 2. :SENS:CURR:RANG? | 同Case2 | 同Case2 | 范围值受保护值影响 如PROT为0.1，则Range最大为0.105 如PROT为0.01，则Range最大为0.0105
9 |  | V Sense Exceed Range | Use a 2kOhm Resistance 1. :SENS:VOLT:RANG 0.21 2. :SOUR:CURR:LEV 0.001 (U=2V) 3. Measure Voltage 4.SOUR:CURR:LEV 0.0001 (U=0.2V) 5. Measure Voltage 6. :SOUR:CURR:LEV 0.001 (U=2V) 7. Measure Voltage | Source 0.001A Get 0.2099958V Source 0.0001A Get 0.1964271V Source 0.001A Get 0.2099968V | 检测到的电压不会超过设定范围
10 |  | I Sense Exceed Range | Use a 2kOhm Resistance 1. :SENS:CURR:RANG 0.000105 2. :SOUR:VOLT:LEV 2 (I=0.001A) 3. Measure Current 4.SOUR:VOLT:LEV 0.2 (I=0.0001A) 5. Measure Current 6. :SOUR:VOLT:LEV 2 (I=0.001A) 7. Measure Current | Source 2V Get 0.0001050014A Source 0.2V Get 0.0001018287A Source 2V Get 0.0001050015A | 检测到的电流不会超过设定范围
11 | Sense Protection | V Sense Protection检索 | 1. :SENS:VOLT:PROT n, n从-220到220，以0.1为步进 2. :SENS:VOLT:PROT? | 所设即所得
12 |  | I Sense Protection检索 | 1. :SENS:CURR:PROT n 2. :SENS:CURR:PROT? | 所设即所得
13 |  | V Sense Exceed Protection | Use a 2kOhm Resistance 1. :SENS:VOLT:PROT 0.15 2. :SOUR:CURR:LEV 0.0001 (U=0.2V) 3. Measure Voltage 4.SOUR:CURR:LEV 0.00005 (U=0.1V) 5. Measure Voltage 6. :SOUR:CURR:LEV 0.0001 (U=0.2V) 7. Measure Voltage | Source 0.0001A Get 0.1497044V Source 5E-05A Get 0.09823634V Source 0.0001A Get 0.150018V | 检测到的电压不会超过保护值
14 |  | I Sense Exceed Protection | Use a 2kOhm Resistance 1. :SENS:CURR:PROT 0.00008 2. :SOUR:VOLT:LEV 2 (I=0.001A) 3. Measure Current 4.SOUR:VOLT:LEV 0.05 (I=0.0001A) 5. Measure Current 6. :SOUR:VOLT:LEV 2 (I=0.001A) 7. Measure Current | Source 2V Get 8.000168E-05A Source 0.05V Get 2.544661E-05A Source 2V Get 8.000176E-05A | 检测到的电流不会超过保护值