## Sheet1
ID | 项目 | 子项目 | 步骤 | 结果 | 结论 | 备注
1 | Source Range | V Source Range检索 | 1. smua.source.rangev = n, n从-41到41，以0.1为步进 2. print(smua.source.rangev) 3. smua.source.rangev = 0.01 4. print(smua.source.rangev) | 40\6\1\0.1 | 四档 -n等价于n
2 |  | I Source Range检索 | 1. smua.source.rangei = n 2. print(smua.source.rangei) |  | 10档 -n等价于n
3 |  | V Source Exceed Range | 1. smua.source.rangev= 1 2. smua.source.levelv = 3 3. print(smua.source.levelv) 4.smua.source.levelv = 0.5 5. print(smua.source.levelv) 6. smua.source.levelv = 3 7. print(smua.source.levelv) |  | 所设即所得 | 2400是超范围就不变,2602却是范围不起作用 over-range condition occur了就怎么样呢？ 见Item13
4 |  | I Source Exceed Range | 1. smua.source.rangei= 0.01 2. smua.source.leveli = 0.2 3. print(smua.source.leveli) 4.smua.source.leveli = 0.005 5. print(smua.source.leveli) 6. smua.source.leveli = 0.2 7. print(smua.source.leveli) |  | 所设即所得 | 2400是超范围就不变，2602却是范围不起作用 over-range condition occur了就怎么样呢？并未返回9.91000E+37
5 | Source Protection | V Source Protection检索 | 1. smua.source.limitv = n, -41到41，以0.1为步进 2. :print(smua.source.limitv) | 所设即所得 -n等价于n | 不像2400会分档
6 |  | I Source Protection检索 | 1. smua.source.limiti = n 2. print(smua.source.limiti) |  | 所设即所得
7 |  | V Source Exceed Protection | 1. smua.source.limitv = 2 2. smua.source.leveli = 0.002 3. smua.source.output = smua.OUTPUT_ON 4.v = print(smua.measure.v()) 5. actual I = v/2000 6. Compare actual I and source i |  | 限制了输出电压，所以电流达不到设定值
8 |  | I Source Exceed Protection | 1. smua.source.limiti = 0.0001 2. smua.source.levelv = 1 3. smua.source.output = smua.OUTPUT_ON 4.i = print(smua.measure.i()) 5. actual v = i*2000 6. Compare actual v and source v |  | 限制了输出流，所以电压达不到设定值
9 | Sense Range | V Sense Range检索 | 1. smua.measure.rangev = n, n从-41到41，以0.1为步进 2. print(smua.measure.rangev) 3. smua.measure.rangev = 0.01 4. print(smua.measure.rangev) | 同case 1 | 同case 1
10 |  | I Sense Range检索 | 1. smua.measure.rangei = n 2. print(smua.measure.rangei) | 同case 2 | 同case 2
11 |  | V Sense Exceed Range | 1. smua.measure.rangev = 1 2. smua.source.leveli = 0.002 3. smua.source.output = smua.OUTPUT_ON 4.v = print(smua.measure.v()) 5. actual I = v/2000 6. Compare actual I and source i |  | Over-range condition触发
12 |  | I Sense Exceed Range | 1. smua.measure.rangei = 0.0001 2. smua.source.levelv = 0.4 3. smua.source.output = smua.OUTPUT_ON 4.i = print(smua.measure.i()) 5. actual v = i*2000 6. Compare actual I and source i |  | Over-range condition触发
13 | Extra Test | V Source Exceed Range 2 | 1. smua.source.rangev = 1 2. smua.source.levelv = 2 3. smua.source.output = smua.OUTPUT_ON 4.i = print(smua.measure.i()) 5. actual v = i*2000 6. Compare actual I and source i |  | 超range就设不到